ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов «Кристалл-2000М», «Хроматэк-Кристалл 5000» для нужд филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Восточная СПБ

ХАБАРОВСК

2017

Техническое задание

на техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов «Кристалл-2000М», «Хроматэк-Кристалл 5000» для нужд филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Восточная СПБ

- Наименования аппаратно-программных комплексов (АПК):

- "Кристалл 2000М" № 5413, модуль ПИД/ПИД/ДТП;

- "Кристалл 2000М" № 721586, модуль ПИД/ДТП;

- "Хроматэк-Кристалл 5000" № 352634, модуль ПИД/ДТП.

- Виды работ.

- № 5413 - содержание растворённых газов в трансформаторных маслах, содержание антиокислительной присадки ионол в трансформаторных маслах;

- № 721586 – содержание фурановых производных в трансформаторных маслах; содержание воды и воздуха в трансформаторных маслах;

- № 352634 -  содержание растворённых газов в трансформаторных маслах.

- Место производства работ.

Город Хабаровск, улица Целинная, дом 3, Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС»- Восточная СПБ.

- Перечень работ

| № п/п | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хроматографы |  |
| 1.1. | Проверка работоспособности хроматографов (тестирование основных узлов хроматографов) | 3 шт. |
| 1.2. | Обслуживание детекторов по теплопроводности: проверка сопротивления чувствительных элементов; устранение дрейфа базовой линии; проверка уплотнения подводящих линий | 3 шт |
| 1.3. | Обслуживание пламенно-ионизационных детекторов: очистка коллектора; очистка горелки; проверка режимов автоматического поджига | 4 шт |
| 1.4. | Обслуживание испарителей (замена или промывка лайнеров) | 3 шт |
| 1.5. | Проверка герметичности соединений газовых линий | 3 компл |
| 1.6. | Регенерация или замена сорбента на входных фильтрах | 6 шт |
| 1.7. | Проверка регуляторов расхода газов | 3 компл. |
| 1.8. | Проверка давлений газов | 3 компл. |
| 1.8. | Техническое обслуживание метанатора (регулировка стабильности температуры метанатора (±0,1оС)) | 1 шт. |
| 1.9. | Кондиционирование колонок | 3 компл |
| 1.10. | Оценка стабильности поддержания заданных расходов газов, температуры термостатов | 3 компл. |
| 1.11. | Оценка уровня флуктуационных шумов и дрейфа нулевого сигнала, предела детектирования | 6 шт |
| 1.12. | Оценка метрологических характеристик (определение относительного СКО выходного сигнала) | 3 шт. |
| 2. | Техническое обслуживание и ремонт генераторов водорода | 3 шт. |
| 3. | Техническое обслуживание и ремонт компрессоров | 3 шт. |
| 4. | Техническое обслуживание 10-портового крана | 2 шт |

- Технические требования:

Техническое обслуживание считается выполненными, если пределы детектирования и среднеквадратичное отклонение выходных сигналов хроматографов соответствуют требованиям Методики поверки.

- Требования к участникам открытого запроса предложений

Отсутствие отрицательного опыта работы с ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

- Наименование и адрес грузополучателя:

Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Восточная СПБ, 680032, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Целинная 3.

- Сроки выполнения услуг.

В течение одного месяца после заключения договора на техническое обслуживание.